Ручной металлоискатель «ВМ-311»
Назначение

Портативный металлоискатель «ВМ-311» (далее по тексту - прибор), предназначен для поиска скрытых металлических предметов в одежде и на теле человека, в багаже, корреспонденции, строительных конструкциях, грунте и пр.

Прибор имеет автоматическую настройку сразу после включения питания без ручной подстройки. Сигнализация о наличии металлических предметов в зоне контроля звуковая и световая (красный светодиод). Прибор может использоваться службами таможенного контроля и досмотра спец. подразделениями МВД и ФСБ, а также в коммунальном хозяйстве, археологии, строительстве, энергетике, связи и проч. в качестве портативного поискового средства обнаружения предметов из черных и цветных металлов.

Особенности

[image: image1.jpg]


Прибор обеспечивает обнаружение предметов из черных и цветных металлов при скоростях сканирования поисковым элементом над поверхностью контролируемого объекта от 0 до 0,5 м/с в режиме максимальной чувствительности при предельном расстоянии между рабочей поверхностью поискового элемента и плоскостью металлического предмета.

Комплект поставки:

· Металлоискатель «ВМ-311» 

· Чехол для крепления на ремне 

· Аккумулятор 

· Сетевой адаптер (ЗУ) 

· Руководство по эксплуатации 

· Штатная упаковка (картонная коробка) 

Органы управления и коммуникации.

· Разъем для наушников 

· Индикатор металла (красный светодиод) 

· Индикатор питания (зеленый светодиод) 

· Выключатель питания 

· Кнопка управления чувствительностью; 

· Разъем для подключения батареи питания или аккумулятора - располагается под съемной крышкой отсека питания в корпусе прибора 

· Для предохранения от случайного падения в процессе работы на корпусе прибора имеется ремешок, фиксируемый на запястье оператора 

Технические характеристики

	Наименование 
	Значение 

	Максимальная дальность обнаружения металлических объектов, мм 

	Диск диаметр 20x2 мм 
	100 

	Пластина 100x100x1 мм 
	150 

	Пластина 250x250x1 мм 
	200 

	Рабочая частота прибора 
	около 30 кГц 

	Вероятность обнаружения 
	не менее 0.99 

	Питание прибора осуществляется от аккумуляторов 
	напряжением 9 В, или блока питания БП 

	Потребляемый ток не превышает 
	в режиме молчания - 6 мА в режиме сигнализации - 20 мА 

	Время установления рабочего режима 
	не более 5 секунд 

	Габаритные размеры прибора 
	190x75x32 мм 

	Масса прибора 
	не более 0,2 кг 

	Средний срок службы 
	6 лет 

	Условия эксплуатации прибора 

	температура окружающего воздуха 
	от -15°С до + 50°С 

	относительная влажность 
	до 98 % при температуре + 25°С 

	атмосферное давление 
	от 630 до 800 мм рт. ст. 


